Messsystem-Inbetriebnahme nach Aufnahme in TDK-Netz.

16.08.2024

TSMS-Master wurde automatisch nach dem PC-Hochfahren aufgerufen.

Folgende Fehlermeldung erschient.

Nach dem nochmaligen Versuch TSMS-Master zu starten erschient folgende Fehlermeldung.

Es erschient kein Problem mit den Messgeräten zu geben. Nur Problem mit Datenbank.

SQL-Server wurde gestartet.

Nach einem Klick auf „Verbinden“

Nach einem Klick auf „tsms_db“

Es hat sich herausgestellt, dass der Benutzer „HDLOCAL\act1210pa5“ keinen Zugriff auf DB hat.

Notiz: Benutzer PCHDACT1210PA5\act, Password TDK##1234 falls irgendwas schiefläuft.

Benutzer wurde hinzugefügt und alle Rechte vergeben.

Nun funktioniert alles wieder.

Compensation-Prozess: Gut

Dummy-Prozess: Gut

Testplan: RDC-Messbereich nicht im Testplan vorhanden. Der Messbereich ist produktabhängig und muss im Testplan konfigurierbar sein. Außerdem ist Temperatur-Kompensation bislang deaktiviert, kann aber in .ini-File aktiviert werden. Temperatur-Kompensation wurde am 19.08.2024 für RDC1 und RDC2 aktiviert.

Automatischer Testprotokoll-Ausdruck funktioniert nicht.

Iso-Messgerät-Konfiguration sieht zum Teil anders aus als die bei PA1 oder PA4

RCD-Instabilität

Nach Deaktivierung von Temperatur-Kompensation scheint die Instabilität immer noch gegeben.

Die Software stürzt auch ab, wenn z.B. im Word etwas dokumentiert wird.